广西药品检验研究院药包材设备采购项目询价函

社会各潜在供应商：

我单位拟采购药包材设备，欢迎就以下采购内容进行报价，现将有关事项说明如下：

- 一、需求清单及规格明细

- 货物清单：

| 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃瓶耐内压测试仪 | - *1.双工位设计，可以单工位工作也可以双工位同时工作。 - 2.触摸屏操作并显示测试过程，配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息 。 - 3.一键化操作,自动上水、自动加压试验过程全程显示。 - *4.内嵌式计算机系统，外部链接口RS232、以太网、USB三种同时具有，可用U盘导出数据，可连入需方LIMS系统。 - 5.分级权限功能: 仪器需独具至少四级用户分级权限管理功能，每一级别具有用户名和密码，管理员可设置其权限。 - *6.仪器无复杂液压系统，减少渗漏率，维护方便 - 7.仪器具有ISP在线升级功能和数据接口 RS232（可连接用户LIMS系统） - 8.软件必须成熟可靠，终生免费升级。 - 8.测量范围: 0～6 MPa - 9.测量精度: ±0.5% - 10.分辨率: 0.01MPa - 11.加水方式: 自动 - *12.测试工位：双工位 - 13.线性速率增压：0.1-1MPa/s无极可调 - 14.试验模式：A通过、A递增、B通过、B破坏 - 15.配置：主机、微型打印机、测试夹具、上下水管路 | 台 | 1 |
| 全自动耐破强度测试仪 | - 1.检测项目：测试药用铝箔耐破强度试验 - 2.测试量程：40-1600kPa - 3.示值准确度 ：≤0.5% - 4.示值分辨率：0.1kPa - 5.送油速度：95±5 ml/min - 6.试样夹持力：> 430kPa，气动夹样 - *7.测控程序必须是稳定可靠的,程序免费终生升级 - 8.显示方式：实时显示测试压力，自动记录最大值。大液晶屏显示测试过程 - 9.兼容性：配备R232串口，能够链接用户lims系统，仪器具备远程升级功能, - 10.数据输出：无需借助计算机，主机即可单机独立操作，可存储、查询、打印测试结果 - 11.满足 GMP 要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能符合中国 GMP 对数据可追溯性的要求； - *12.仪器自带打印机，打印结果至少包含设备型号、设备序号、试验人员、试验名称、试验编号、测试结果、检测时间等完整试验信息。 - *13.分级权限功能: 满足新版GMP要求，仪器需独具至少四级用户分级权限管理功能，每一级别具有用户名和密码，管理员可设置其权限（或者后期免费升级程序实现该功能） 15.配置：主机、微型打印机、胶膜、液压油、标准铝箔。 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  | 2 |

2.本项目最高限价为：7.30万。总报价不能高于最高限价。

3.质保要求：保修期一年。保修期内产品出现质量问题提供免费维修。

4.交货时间：自合同签订后30日内。

5.售后服务要求：保修期内，接受服务请求后1小时内做出回应，2小时内提出处理意见和解决方案。

二、报价要求

1.供应商必须具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

2.参加报价活动前1年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行承诺）。

3.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，供应商存在不良信用记录的，不得此次采购活动。

4.本次询价只允许一个方案和一个报价，多方案、多报价将不被接受；

5.报价包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用；

6.报价时就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；

7.报价函要经过法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书；

8.报价函、采购需求响应表（格式自拟）。

9.报价连同相关证明文件复印件扫描成电子文件，命名为：项目名称+报价日期，在报价截止时间前发至邮箱gxyjcg@yjj.gxzf.gov.cn，同时将纸质材料密封后交到指定地点及联系人。

三、报价时间、地点及联系人

1.报价截止时间：2025年11月3日 12:00

2.联系人：李工 ；联系电话：18154623480

3.报价文件送达地点：广西南宁市青湖路9号广西药品检验研究院设备管理部C312室，邮政编码：530021。

四、中标规则

在满足采购需求的基础上最低价中标。

询价单位：广西壮族自治区药品检验研究院

2025年10月30日